Příloha č. 3 ZD – Technická specifikace plnění

Technická specifikace plnění

„Dodávka resuscitačních kompletů s AED a kyslíkovým generátorem“

Kyslíkový generátor

- jednorázové použití

- netlakové provedení

- průtoková rychlost nejméně 3 l kyslíku za minutu

- délka chodu generátoru po dobu alespoň 12 minut

- čistota kyslíku min. 99,5 %

- vlhkost vdechovaného kyslíku v rozmezí 55 % až 68 %

- teplota nesmí ohrozit postiženého

- exspirace min. 2 roky

- součástí je maska schopná přizpůsobení tvaru obličeje s popruhem zabezpečujícím utěsnění masky a umožňujícím klidné dýchání

- záruční doba min. 24 měsíců

AED

- možnost opakovaného použití

- jednoduchost obsluhy zařízení (obrazový schématický návod k použití + intuitivní hlasový průvodce postupu při zapnutí zařízení)

- záruční doba min. 8 let

- záruční doba baterie min. 24 měsíců nebo min. 200 výbojů

- expirační doba elektrod min. 2 roky

- záruční doba na elektrody min. 6 měsíců

- pohotovostní režim AED 24 hodin po dobu min. 4 let

- dětský klíč pro použití AED u dětí

- provozní a pohotovostní podmínky minimálně v rozsahu 0 až 50 °C

- uchovávání údajů o pacientovi v interní paměti přístroje s možností využití dat odborným lékařem

Ostatní součásti a příslušenství a další podmínky dodávky:

- Každý Přístroj AED bude spolu s kyslíkovým generátorem a veškerým příslušenstvím zabalen v jednom kompaktním ochranném pevném krytu, zabezpečujícím jeho bezpečnost, snadnou přenosnost, a to bez zhoršení podmínek jeho rychlého použití a kontroly.

- odolnost vůči prachu

- odolnost vůči pádu z výšky min. 1 m

Dále zde budou 1x nůžky nebo 1x nůž, 2x ústní rouška, 2x chirurgické rukavice, 1x holicí strojek.

- Kovová skřínka s možností pověšení na stěnu pro uložení každého celého resuscitačního kompletu, zabezpečená proti krádeži, jež bude označená mezinárodní značkou AED. Týká se kompletů, které budou umístěny v objektech.

- Dodavatel zajistí případnou registraci objednatelem určených AED v databázi krajského zdravotnického operačního střediska příslušné ZZS.

- Filmové zpracování použití celého resuscitačního kompletu formou krátkého instruktážního videa (na elektronickém přenosném médiu).

- Prokázání platných certifikátů (potvrzení) a rozhodnutí o registraci pro možnost použití předmětného zařízení na území ČR a v zemích EU.

A/ Dokumenty plynoucí z požadavků dle zákona č.22/1997 Sb. a dle zákona č. 268/2014 Sb.

- Rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv o „notifikaci zdravotnického prostředku“

- Rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv o „zatřídění zdravotnického prostředku“

- Potvrzení o registraci nebo o ohlášení dodavatele

B/ Dokumenty plynoucí z požadavků příslušných technických norem a směrnic (EEC)

- Certifikáty a Prohlášení o shodě (technické požadavky) (např. EN 60601-12006, EN 60601-1.2, EN 61000-4-2).